## Slide 1
数字万用表使用

## Slide 2: 一、数字万用表的使用
1、概述
（1）采用数字化测量技术
将被测电量转化成电压信号，并以数字形式加以显示。显示结果一目了然，克服了模拟式（即指针式）万用表人为的测量误差（例如视差）。
（2）显示位数及显示特点
整数位：能够显示从0~9所有数字的位；
分数位：以最大显示值中最高位的数字为分子，而用满量程时最高位的数字作分母。
±1999
“3 ½位”读作三位半

## Slide 3: （3）准确度高
数字万用表的准确度是测量结果中系统误差和随机误差的综合，它表示测量结果与真值的一致程度，也反映出测量误差的大小。
准确度有两种表达式，分别如下：
准确度=±（a﹪RDG+b﹪FS）
准确度=±（a﹪RDG+ n个字）
RDG为读数值（即显示值），FS表示满度值。括弧内前一项代表 A/D转换器和功能转换器的综合误差，后一项是由于数字化处理而带来的误差。对于某块数字万用表而言，a值与选择的测量项目及量程有关，b值则基本是固定的，通常要求b≤a/2。

## Slide 5: 2、数字万用表的使用要点
三位半显示1999；
“COM”和大地之间的电位差不得超过1000V；
被测电压高于DC60V和AC36V的场合，均应小心谨慎，防止触电
后盖没有盖好前严禁使用
测量前，量程开关应置于对应量程。
输入信号不允许超过规定的极限值，以防电击和损坏仪表。
严禁量程开关在测量时任意改变档位。
防表笔误接插装置
开关
测量类型选择

## Slide 6: 万用表电池更换
不用时请及时关闭电源。有欠压显示后，测量数据的准确度将受到影响，请自行更换电池。
欠压指示

## Slide 7: MY61主要技术指标
环境温度：23±5℃ 相对湿度：＜70％
交流测量:
频率范围：40～400Hz
测试点：60Hz/50Hz
响应：平均值(正弦波有效值)

## Slide 8: 测量电阻
黑色表笔插入COM，红色表笔插入V/Ω；
转换开关置于相应Ω量程；
将两表笔接在要测量的电路两端；

## Slide 9: 测量电阻
例： 200Ω档测2Ω：读数：3.4Ω
3.4±（3.4×0.8%+0.1×3） 3.4±0.3272
= 3.4±0.3 (3.1~3.7 Ω)
用大量程测量小量，误差很大

## Slide 10
注意：
显示器仅显示“１” ，表明超过量程或开路；
当测量线路上的阻抗时，应先将电路中的电源断开、电容器完全放电；
用200Ω档测量：当表笔短接时，显示器有10个字的显示，测量时应从读数中减去
例如：读数为101.0Ω，测量结果应该为100.0Ω。

## Slide 11: 测量电压
黑色表笔插入COM，红色表笔插入V/Ω
转换开关置于相应量程；
将两表笔并接要测量的两端；
测量直流电压时，极性显示红色表笔所接端的极性
注意：
显示“１”或“－１”，表明超过量程；
当预先不知道测量大小时，应置于最高档，然后逐步下降；
直流高于1000V或交流高于700V（有效值）,危险。

## Slide 12: 测量电压
输入阻抗：10MΩ
过载保护：200mV量程：250VDC或AC(有效值)
2V－1000V量程：1000VDC或700VAC(有效值)
直流电压
量程 | 分辨率 | 准确度
200mV | 0.lmV | ±(0.5％读数＋1 字)
2V | 1mV | ±(0.5％读数＋1字)
20V | 10mV | ±(0.5％读数＋1字)
200V | 100mV | ±(0.5％读数＋1字)
1000V | 1V | ±(0.8％读数＋2字)

## Slide 13: 测量电压
交流电压
量程 | 分辨率 | 准确度
2V | 1mV | ±(0.8％读数＋3字)
20V | 10mV | ±(0.8％读数＋3字)
200V | 100mV | ±(0.8％读数＋3字)
750V | 1V | ±(1.2％读数＋5字)
例：直流电压2V档：读数：1.791V
1.791V±（1.791×0.8%+0.001×3）
= 1.791±(0.0143+0.003)
=1.791± 0.017 (1.774~1.808 V)

## Slide 14: 测量电流
黑色表笔插入COM，当被测量小于200mA，红色表笔插入mA插孔；大于200mA小于20A时，插入20A插孔；
转换开关置于相应量程；
将两表笔串接要测量的两端；
测量直流电流时，极性显示红色表笔所接端的极性；
过载保护：200mA／250V自恢复保险管，20A量程无保险管

## Slide 15: 测量电流
注意：
显示器仅显示“１”或“－１”，表明超过量程；
当预先不知道测量大小时，应置于最高档，然后逐步下降；
直流高于200mA (mA插孔)或20A (20A插孔), 危险。

## Slide 16: 测量电流
满量程压降：200mV
直流电流：
量程 | 分辨率 | 准确度
2mA | 1μA | ±(0.8％读数＋1字)
20mA | 10μA | ±(0.8％读数＋1字)
200mA | 100μA | ±(1.5％读数＋1字)
20A | 10mA | ±(2.0％读数＋5字)

## Slide 17: 测量电流
满量程压降：200mV
交流电流：
量程 | 分辨率 | 准确度
2mA | 1μA | ±(1.0％读数＋3字)
20mA | 10μA | ±(1.0％读数＋3字)
200mA | 100μA | ±(1.8％读数＋3字)
20A | 10mA | ±(3.0％读数＋7字)

## Slide 18: 测量电容
注意：
在小电容量程，由于表笔等分布电容的影响，表笔开路时会有一个小的读数，这是正常的，不会影响测量精度。
黑色表笔插入COM，红色表笔插入V/Ω；
转换开关置于相应F量程位置；
电容应该先完全放电后，将两表笔接在要测量的电容两端；

## Slide 19: 测量电容
量程 | 分辨率 | 准确度
20nF | 10pF | ±(4.0％读数＋3字)
200nF | 100pF | ±(4.0％读数＋3字)
2μF | 1nF | ±(4.0％读数＋3字)
20μF | 10nF | ±(4.0％读数＋3字)
200μF | 100nF | ±(5.0％读数＋10字)
例：2μF档：读数 ：1.069
1.069±（1.069×4%+0.003）
= 1.069±0.046 (1.023~ 1.115μF)

## Slide 20
<number>
数字万用表的准确度是测量结果中系统误差和随机误差的综合，它表示测量结果与真值的一致程度，也反映出测量误差的大小，其公式为
a% 测量值+显示误差
a% 测量值sqrt(3)
a% 量程
a%
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 21: 测量二极管以及通断检测

## Slide 22
测量晶体三极管电流放大倍数

## Slide 23
二极管的识别与检测
① 极性识别
＋
－
＋
－
＋
－
＋
－

## Slide 24
② 二极管正、反压降的测量
将数字万用表拨至二极管档（ ）。
V
COM
0.748
正向压降

## Slide 25
V
COM
1
反向压降

## Slide 26
③ 发光二极管测量
其正、反向压降与普通二极管的测试方法一致。
发光二极管的发光检测。将转换开关拨至“hFE”处，然后将发光二极管的长（＋）脚插入“NPN”的C孔中，短（－）脚插入e孔中，管子发光为正常。若不发光 ，则说明 管脚插反或管子已坏。

## Slide 27
V
COM
－000
hFE
e
b
c
＋
－

## Slide 28
三极管的判别与检测
（1）三极管极性的识别
对于小功率三极管来说，有金属外壳和塑料外壳封装两种。
定位销
e
b
c
金属外壳封装
9013
e
b
c
塑料外壳封装

## Slide 29
（2）三极管的检测方法
① 判别基极和三极管的类型
V
COM
0.748
e
b
c
NPN

## Slide 30
② 判别集电极C和发射极E
利用数字万用表hFE档可测出三极管的集电极C和发射极E。
将项目、量程开关拨至“HFE”，此时红、黑两表笔不起作用，根据三极管的类型将三极管的e、b、c的三个脚插入e、b、c三个孔中，若屏幕显示大于一百以上，则说明管子插入正确，若显示只有几十则说明管子引脚插错了孔，需重新测试。

## Slide 31
V
COM
160
hFE
e
b
c
NPN
e
b
NPN
c

## Slide 32
（1）使用之前，应熟悉电源开关、功能及转换开关、输入插孔、专用插口（例如晶体管插口hFE，电容器插座CAP或Cx）等。
（2）刚开始测量时仪表会出现跳数现象，应等待显示值稳定之后再去测量。
（3）尽量避免操作上的误动作，如用电流挡去测电压，用电阻去测电压或电流，用电容挡去测带电的电容器等，以免损坏仪表。
注意事项
Notes: <number>

## Slide 33
（4）在事先无法估计被测电压（或电流）的大小时，应先拨至最高量程试测一次，再根据情况选择合适的量程。
（5）某些数字万用表具有自动关机功能。使用中如果发现突然消隐，说明电源已被切断，仪表进入“休眠”状态。只要重新启动电源，即可恢复正常。
（6）测量完毕，先将量程开关拨至最高电压挡，再关闭电源防止下次开始测量时不慎损坏仪表。

## Slide 34
（7）若万用表最高位显示数字 “ 1 ”，其他位消隐，证明仪表已发生过载，应选择更高的量程。
（8）当输入电流超过200mA时，应将红表笔改接至 “ 20 A ”插孔，该孔一般未加保护装置，因此测量大电流时间不得超过 10 ~15 s，以免锰铜分流电阻发热后改变电阻值，影响读数的准确性。

## Slide 35
（9）测量电阻、二极管、检查线路通断时，红表笔应接V • Ω插孔，此时红表笔带正电，黑表笔接COM插孔带负电，这与模拟表的电阻挡恰好相反。检测二极管、晶体管、发光二极管（LED）、电解电容器等有极性的元器件时，必须注意表笔的极性。
（10）用200 Ω电阻挡测量电阻时，应先将两支表笔短路，测出两根表笔引线的电阻值，一般为0.1~0.3 Ω 。每次测量完毕需把测量结果减去此值，才是实际电阻值。

## Slide 36
<number>
下述哪项实验室的万用表不能捡测？
电阻、电容
电压、电流
二极管、三极管
电感
A
B
C
D
提交
单选题
1分