## Slide 1
<number>
直读式仪表（数字表）的误差
几个字
x－被测量的指示值；
xm－仪表满量限值，即仪表量程；
a－误差相对项系数；
b－误差固定项系数。
几个字

## Slide 2: MY61数字万用表
三位半显示1999
准确度：±（a％读数+字数）
分辨力＝量程/总字数
测量误差
显示误差

## Slide 3
仪表误差：±(0.8％读数＋3字) = ±(0.8％读数＋200/2000*3) = ±(0.8％读数＋0.1*3) = ±(0.8％读数＋3/20%*200) = ±(0.8％读数＋0.3)
几个字
分辨力

## Slide 4
<number>
例如，测量2的电阻，估计使用该表的测量值为多少？
需要用200 档，测量读数大约为2.8 
因为该表为3位半表，显示0-1999,量程范围为2000个字，在200 档最大的显示值为200.0，每个字代表0.1  ，由说明书知此时显示误差为3个字，因此表明显示误差的绝对误差限为0.3  ，则测量结果为2.8 ±(0.8%*2.8+0.3)=2.8±0.322，电阻真值应该落在(2.478  ~3.122 )之间。
相对误差（测量值相对于标称值）：(2.8-2)/2=40%
该仪表测量的最大示值相对误差： 0.322/2.8=11.5%
若过大，说明仪表选择不合理
仪表误差：±(0.8％读数＋3字)
= ±(0.8％读数＋0.3)

## Slide 5
<number>
相对误差（测量值相对于标称值）：(2.8-2)/2=40%
该仪表测量的最大示值相对误差： 0.322/2.8=11.5%
测量值2.8说明了什么？
1）器件本身的误差（标称值与真值之差）10%：±0.2
2）测量时的方法误差（仪表）：±0.322
测量的不确定度：2.8±0.3
（置信水平P＝1）包含因子k为1.73
单次直接测量的标准不确定度
测量结果
扩展不确定度
k为包含因子
（置信水平为1，均匀分布）

## Slide 6
<number>
直读式数字仪表的准确度指的是
该测量点的相对误差
该测量点的测量误差+显示误差
该仪表的引用误差
该仪表的最大引用误差
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 7
<number>
若直读式仪表的测量误差为，则单次测量的扩展不准确度（置信水平为1，均匀分布）是多少
k
/sqrt(3)

/3
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
<number>
标称值 |  |  |  | 
测量值 | 要记录示值、单位和量程 |  |  | 
示值误差 |  |  |  | 
仪表误差 |  |  |  | 
备注 |  |  |  | 
表1 电阻的直接测量结果及其误差计算结果
示值误差计算公式……..
仪表误差计算公式……

## Slide 9: 直读式仪表的测量误差
<number>
待测电阻() | 2 | 10 | 50 | 200 | 备注
测量值/量程 | 3.8/200 | 13.8/200 | 53.3/200 | 198.2/200 | 
测量值与标称值的差别 1 | 90% | 38% | 6.6% | 0.9% | [注1]
直读仪表的误差限（示值误差） | 1.038 | 1.138 | 1.533 | 2.982 | [注2]
最大示值相对误差 2 | 52.6% | 14.49% | 3.75% | 1.01% | [注3]
测量结果 | 3.81.038 | 13.8 1.138 | 53.31.533 | 198.22.982 | [注4]
注1： 1＝（测量值－标称值）/标称值％
注2： ＝（1％读数＋10字）
注3： 2＝ m /示值％
直读仪表的误差限m ＝（1％量程）
注4：（置信水平P＝1）包含因子k为1.73